1. Инфракрасная спектроскопия. Общие понятия.

Инфракрасные спектры молекул получаются в результате энергетических переходов между колебательными, вращательными и реже электронными уровнями под действием электромагнитного излучения.

Из-за особенностей конструкции приборов и методов исследования различают три основные ИК области (границы их, разумеется, не зафиксированы строго):

Ближняя ИК-область – длины волн от 0,8 до 2,5 мкм (волновое число 12500-4000 см-1) – связана с электронными и колебательными переходами.

Средняя ИК-область – длины волн от 2,5 до 16,7 мкм (волновое число 4000-600 см-1) – основной диапазон для колебаний в молекулах.

Дальняя или длинноволновая ИК-область - длины волн от  16,7 до 200 мкм (волновое число 600-50 см-1) – в ней наблюдаются колебания тяжелых атомов и вращательные переходы, а также крутильные колебания в полимерах.

Волновое число, частота и длина волны связаны между собой уравнениями:

(см-1) = 1λ() ;               (с-1) = c(c)λ()

где  - волновое число,  - частота, с - скорость света,  - длина волны.

Длина волны соответствует расстоянию АВ; волновое число – число волн, приходящееся на 1 см, CD; частота – число волн, проходящих через фиксированную точку С в единицу времени.

Наибольшее практическое значение имеет спектроскопия в средней ИК-области.

ИК-излучение в интервале 10000–100 см–1 при поглощении в основном преобразуется молекулой в энергию колебания атомов относительно их равновесных положений. Это поглощение квантовано, но колебательный спектр состоит не из линий, а из полос, поскольку каждое изменение колебательной энергии сопровождается изменениями многочисленных дискретных состояний энергии вращения.

Основное правило отбора в ИК-спектрах: активны только те колебания, при которых изменяется дипольный момент молекулы – т.е. смещаются центры электрических зарядов в молекуле. Для молекул, имеющих центр симметрии, справедливо правило: колебания, не активные в ИК-спектре, активны в спектре комбинационного рассеяния и наоборот.

Хотя ИК-спектр является характеристикой всей молекулы, оказывается, что некоторые группы атомов имеют полосы поглощения при определенной частоте, мало зависящей от структуры остальной части молекулы. Эти полосы, которые называют характеристическими, несут информацию о структурных элементах молекулы.

Имеются таблицы характеристических частот, по которым многие полосы ИК-спектра могут быть связаны с определенными функциональными группами, входящими в состав молекулы (таблица). Характеристическими будут колебания групп, содержащих легкий атом водорода (С–Н, О–Н, N–Н), колебания групп с кратными связями (С=С, СС, С=N, С=O, СN) и т. д. Такие функциональные группы проявляются в диапазоне спектра от 4000 до 1600 см–1.

### Таблица 1. Характеристические частоты поглощения некоторых групп атомов

| Структурная единица | Частота, см–1 |
| --- | --- |
| Одинарные связи |  |
| О–Н (спирты) | 3600–3200 |
| О–Н (карбоновые кислоты) | 3600–2500 |
|  | 3500–3350 |
| sp C–H | 3320–3310 |
| sp2 C–H | 3100–3000 |
| sp3 C–H | 2950–2850 |
| sp2 C–О | 1200 |
| sp3 C–О | 1200–1025 |
| Кратные связи |  |
|  | 1680–1620 |
|  | 1750–1710 |
| карбоновые кислоты | 1725–1700 |
| ангидриды кислот | 1850–1800 и 1790–1740 |
|  | 1815–1770 |
|  | 1750–1730 |
|  | 1700–1680 |
| -СС- | 2200–2100 |
| -СN | 2280–2240 |
| Деформационные колебания с характерным положением в спектре |  |
| Алкены |  |
|  | 990, 910 |
|  | 890 |
| цис-RCH=CHR' | 730–665 |
| транс-RCH=CHR' | 980–960 |
| Производные бензола |  |
| монозамещенные | 770–730 и 710–690 |
| o-дизамещенные | 770–735 |
| м-дизамещенные | 810–750 и 730–680 |
| n-дизамещенные | 840–790 |

В ряде случаев можно выделить такие колебания, при которых изменяются преимущественно длины связей или углы между связями. Тогда первое колебание называют валентным, а второе – деформационным.

Область спектра от 1300 до 625 cм–1 известна как область «отпечатков пальцев». Сюда попадают полосы поглощения, отвечающие колебаниям групп С–С, С–О, С–N, а также деформационные колебания. В результате сильного взаимодействия этих колебаний отнесение полос поглощения к отдельным связям невозможно. Однако весь набор полос поглощения в этой области является индивидуальной характеристикой соединения. Совпадение всех полос неизвестного (исследуемого) вещества со спектром заведомо известного эталона является прекрасным доказательством их идентичности.

ИК-спектры измеряют для газообразных, жидких и твердых соединений, а также их растворов в различных растворителях.

В средней ИК-области окошки кювет для жидких и газообразных образцов изготавливают из неорганических солей – чаще всего хлорида натрия (до 625 см-1) и бромида калия (до 400 см-1). Эти хрупкие соли хорошо растворимы в воде и спиртах, что ограничивает круг используемых растворителей и требует определенной осторожности в работе. В то же время помутнение окошек в видимом свете не имеет большого значения, поскольку рассеяние света резко уменьшается с увеличением длины волны.

В качестве растворителей для ИК-спектроскопии выбирают соединения с минимальным собственным поглощением, например четыреххлористый углерод. Если исследуемое вещество плохо растворяется в неполярных растворителях, используют другие методы.

Спектры жидких образцов можно получить, зажав исследуемую жидкость между солевыми пластинками (капиллярная кювета).

Твердые соединения можно растереть с вазелиновым маслом и снимать спектр образовавшейся суспензии. Предварительно нужно получить спектр самого вазелинового масла в тех же условиях.

Более качественные ИК-спектры получаются, если исследуемый твердый образец растереть с порошком сухого бромида калия и на специальном прессе изготовить почти прозрачный диск, содержащий 0,1-0,5% -ный твердый раствор вещества в бромиде калия.

Чтобы получить ИК-спектры твердых образцов, не пропускающих ИК-излучение, используют метод нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО). При падении света на границу раздела двух сред под углом больше критического происходит полное внутреннее отражение. В области отражения луч частично проникает в оптически менее плотную среду на глубину, которая пропорциональна длине волны света и зависит также от угла падения луча и от величины критического угла. В областях полос поглощения изменяется разница между показателями преломления, и изменяется интенсивность отраженного луча. В результате, используя специальную приставку НПВО, можно получить спектр, близкий к обычному спектру пропускания вещества.

2. ИК-спектрометры и принципы их работы

В настоящее время распространены диспергирующие спектрофотометры, в которых ИК-излучение, прошедшее через рабочее окошко с образцом и окошко сравнения, постепенно разворачивается по длине волны (частоте, волновому числу). Приемник регистрирует зависимость поглощения ИК-излучения образцом от длины волны; самописец прибора изображает эту зависимость в виде спектра. Серийные приборы обычно записывают процент пропускания излучения образцом и осуществляют линейную развертку по волновым числам.

Для калибровки часто используют спектр пленки полистирола с сильными полосами при 699, 907, 1028, 1495, 1601, 2851, 2925 и 3027 см-1.

Оптическая система призменно-дифракционного спектрофотометра

Specord 75 IR

1 – источник излучения; 2, 3 ,4, 5 – фокусирующие зеркала; 6 – диафрагма корректировки; 7 – измерительная диафрагма; 8 – рабочий образец; 9 – образец сравнения; 10, 11, 12, 14 – фокусирующие зеркала; 13 – зеркальный модулятор; 15 – диафрагма; 16 - линза (KBr); 17 – входная щель; 18, 20, 22, 23 – фокусирующие зеркала; 21 – промежуточная щель; 19 – дифракционная решетка; 24 – призма из бромида калия; 25 – зеркало (Литрова); 26 – выходная щель; 27 – выходная линза; 28, 29 – фокусирующие зеркала; 30 – приемник излучения (термоэлемент)

При работе с двухлучевыми приборами следует учитывать, что использование кюветы с чистым растворителем в качестве образца сравнения (9) не дает информации в областях сильного поглощения растворителя. В данных областях приемник (30) практически не получает сигнал и усилитель выдает случайный сигнал.

Кроме того, запись спектра с высокой скоростью может искажать форму и интенсивность узких линий, поскольку частота модуляции обычно составляет около 12,5 Гц – столько импульсов в секунду получает приемник излучения от двух образцов. При высокой скорости развертки спектра линия может частично «проскочить» между импульсами.

3. ИК-спектрометры с Фурье-преобразованием

ИК-Фурье спектроскопия представляет собой один из вариантов метода ИК – спектроскопии и по существу не является отдельным спектральным методом. Спектры веществ, полученные на ИК-Фурье спектрометрах, почти не отличаются от спектров, полученных на диспергирующих ИК-спектрометрах.

Спектры с помощью Фурье-спектрометров получают в два этапа. Сначала регистрируется интерферограмма т.е. выходной световой поток в зависимости от разности хода разделенной на когерентные пучки входной волны от источника. Затем путём обратного преобразования Фурье (по разности хода) вычисляется спектр. Вторая часть требует относительно большого объема вычислений, поэтому метод получил широкое распространение только с появлением современных компьютеров. Однако сложность получения спектров с помощью Фурье-спектрометров значительно перекрывается преимуществами над другими спектральными приборами:

1) С помощью Фурье-спектрометров можно регистрировать одновременно весь спектр;

2) Благодаря тому, что в интерферометре входное отверстие больших размеров, чем щель спектральных приборов с диспергирующим элементом такого же разрешения, то Фурье-спектрометры по сравнению с ними имеют выигрыш в светосиле. Это позволяет: а) уменьшить время регистрации спектров; б) уменьшить отношение сигнал – шум; в) повысить разрешение; г) уменьшить габариты прибора;

3) Фурье-спектрометры выигрывают также в точности отсчета длины волны. В дифракционных приборах длину волны можно определить только косвенно, а в Фурье-спектрометрах она определяется непосредственно.

Рассмотрим основные принципы работы ИК-Фурье спектрометров и технику ИК – спектроскопии, с помощью которой исследуются ИК спектры молекул на примере ИК-Фурье спектрометра Икар.

Принципиальная оптическая схема спектрометра с Фурье-преобразованием Икар:

Интерферометр содержит два взаимно перпендикулярных зеркала - неподвижное 3 и подвижное 4 и полупрозрачную светоделительную пластину 2, 5, расположенную в месте пересечения падающих пучков излучения и пучков, отраженных от обоих зеркал. Пучок излучения от источника 1, попадая на пластину 2, разделяется на два пучка. Один из них направляется на неподвижное зеркало 3, второй - на подвижное зеркало 4; затем оба пучка, отразившись от зеркал, выходят через светоделитель из интерферометра в одном и том же направлении. Далее излучение фокусируется на образце 6 и поступает на детектор излучения 7. Два пучка отличаются друг от друга оптической разностью хода, величина которой меняется в зависимости от положения подвижного зеркала. В результате интерференции пучков интенсивность результирующего потока ID периодически меняется (модулируется). Частота модуляции зависит от частоты падающего излучения  и смещения подвижного зеркала х. В результирующей интерферограмме выделяется так называемая точка нулевой разности хода, или точка белого света. В этой точке для всех частот наблюдается максимум; от нее ведут отсчет смещения подвижного зеркала.

При поглощении образцом излучения с какой-либо частотой наблюдается уменьшение интенсивности интерферограммы, соответствующей этой частоте. После проведения Фурье-преобразования в полученном спектре наблюдается полоса поглощения образца. Преобразование Фурье осуществляют на сопряженном с прибором компьютере.